OHS-350X-USB通讯协议

本协议仅针对OHS-350X系列型号产品有效;

注：为了方便客户针对各种型号的产品通过USB通讯方式进行二次开发，以上型号均可定制USB开放协议功能,和配套的开发指导书。

下面将对本协议命令格式做详细说明,如对本说明仍有不明之处请电讯本公司技术人员。说明若有更改恕不另行通知。

联系电话：0571-85281329

想要了解更多信息，欢迎访问我们的网站 http://www.hopoocolor.com

文档更改跟踪记录表：

| 日期 | 修订版本 | 更新内容 | 执行人 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/02/03 | REV1.0 | 初次修订 | CHP | 完成 |
| 2024/03/05 | REV2.0 |  | CHP | 完成 |

表1：文档更新记录表

本协议是通过上位机端(以下简称PC端)向设备端发送查询、设置、控制为一体的USB通讯方式。本协议中的命令说明以HEX格式列出。

下面对USB协议中的命令做具体说明：

- 联机命令--命令字00

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 00 |

PC端发送：8C 00 // 请求联机

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 14 Byte |  |
| 8C | 00 | 10Byte(型号) | 4Byte(序列号) |

设备端回复:8C 00 4F 48 53 50 2D 33 35 30 49 52 BE A0 33 01 //联机成功

8C 00          //联机失败

根据回复信息解析--数据内容:

- 前10字节为设备型号:转换后为 ”OHSP-350IR ”

- 后4字节为设备序列号:小端模式即0133A0BE=20160702

- 设置积分时间命令--命令字 01

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 4 Byte |  |  |  |
| 8C | 01 | 00(L) | 01 | 02 | 03(H) |

PC端发送：8C 01 34 08 00 00	// 设置积分时间

发送信息数据内容说明:

- 数据为4字节常数:大端模式即00000834=2100(us)

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 01 |

设备端回复：8C 01     //  设置成功

空/其他  //  设置失败

- 设置积分方式命令--命令字 02

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 02 | 00锁定/01自动 |

PC端发送：8C 02 01	// 设置积分方式为自动

发送信息数据内容说明:

- 数据为1字节:即0x00 代表锁定 0x01代表自动

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 02 |

设备端回复：8C 02    //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 读采样状态命令 – 命令字03

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 03 |

PC端发送：8C 03	 // 读采样状态

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 9 Byte |  |  |  |  |
| 8C | 03 | 1Byte(测试数据状态) | 1Byte (测试状态) | 1Byte (保留) | 1Byte (测试模式) | 6、7、8字节 |
|  |  | 00(已读)/01(未读) | 00(测试中)/01(测试结束) |  | 00(停止)/01(单次)/02(连续) | 保留 |

设备端回复：8C 03 00 01 00 01 2D 33 35 //  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- 第一个字节:00即准备好测试数据已被PC端读走，读走自动清零

- 第二个字节:01 测试已结束

- 第三个字节:保留

- 第四个字节:01即当前的测试方式为单次测量

- 第五、六和七字节：保留 无实际意义

- 读采样数据命令--命令字 04

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 04 |

PC端发送：8C 04	 // 读采样数据

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 7388Byte |
| 8C | 04 | m_SpectADdata[012…] |

设备端回复：8C 04 … //  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- …:即原始数据 共3694个点 一个点为双字节故共7388个字节

- 数据范围:每个点值的范围0--65535

- 读积分时间命令--命令字05

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 05 |

PC端发送：8C 05	 // 读积分时间

设备端回复数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 5 Byte |  |  |  | 1Byte |
| 8C | 05 | 40(L) | 42 | 0F | 00(H) | 00(锁定)/01(自动) |

设备端回复：8C 05 40 42 0F 00 01 //  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- 前5个字节:积分时间-大端模式即000F4240=1000000(us)=1(S)

- 后一个字节:积分方式-01自动

- 第三个字节:保留

- 第四个字节:01即当前的测试方式为单次测量

- 写波长参数命令--命令字 0x0A

波长位置及波长参数结构体

typedef struct WaveData

{

uint16_t  NULL_V;

uint16_t  Reserve;    // 保留

uint32_t  Reserve;    // 保留

uint16_t  StartPlace;    //起始波长位置380

uint16_t  MiddlePlace0; //460

uint16_t  MiddlePlace1; //540

uint16_t  MiddlePlace2; //620

uint16_t  MiddlePlace3; //700

uint16_t  EndPlace;	//780

float  fWaveStart;		//起始波长

float  MiddlefWave0;   //

float  MiddlefWave1;   //

float  MiddlefWave2;   //

float  MiddlefWave3;   //

float  fWaveEnd;       //

float  k0,k1,k2,k3;	     //波长数据

}GP_WaveData;

GP_WaveData  m_WaveData;

注:K0,K1,K2,K3由。

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(m_WaveData) Byte |
| 8C | 0A | sizeof(m_WaveData) |

PC端发送：8C 0A … FCS	// 设置波长参数

发送信息数据内容说明:

- … :即m_WaveData结构体，祥见右侧说明。

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 0A |

设备端回复：8C 0A   //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 读波长参数命令--命令字0x 0B

PC端发送数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 校验和 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 0B | Sum |

PC端发送：8C 0B	 // 读设定波长参数

设备端回复数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(m_WaveData)Byte |
| 8C | 0B | sizeof(m_WaveData) |

设备端回复：8C 0B…//  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- … :即m_WaveData结构体，祥见右侧说明。

- 读光谱标定数据命令--命令字0x 0C

光谱标定参数结构体说明

typedef struct SpecCalData

{

uint16_t	 NULL_V;

uint16_t	 TC;      // 标准色温值

float  fLx;		// 标准照度值

float  stIntegTime;	// 积分时间 单位us,>=10

float  SpecKs[SPEC1NMDOT];	// 380-1050nm光谱定标系数

}GP_SpecCalData_t;

GP_SpecCalData_t   m_SpecCalData;

注:

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 0C |

PC端发送：8C 0C	 // 读光谱数据

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(m_SpecCalData)Byte |
| 8C | 0C | sizeof(m_SpecCalData) |

设备端回复：8C 0C…//  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- … :即m_SpecCalData结构体，祥见右侧说明。

- 写光谱标定数据命令--命令字0D

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(m_SpecCalData) Byte |
| 8C | 0D | sizeof(m_SpecCalData) |

PC端发送：8C 0D …	// 写光谱数据

发送信息数据内容说明:

- … :即m_SpecCalData结构体，祥见右侧说明。

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 0D |

设备端回复：8C 0D   //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 开始采样命令--命令字0x0E

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 0E | 00停止/01单次/02连续 |

PC端发送：8C 0E 01	// 开始单次测量

8C 0E 02	// 开始连续测量

发送信息--命令说明:

- 00 :即停止测量。

- 01 :即单次测量。

- 02:即连续测量

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 0E |

设备端回复：8C 0E    //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 停止采样命令--命令字0x25

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 25 |

PC端发送：8C 25	// 停止测量

发送信息：8C 25 等同于8C 0E 00;

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 25 |

设备端回复：8C 25    //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 读测试结果数据命令--命令字0x13

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 测试结果光谱数据结构体 typedef struct SpecDataInfo { char iType[10]; // 类型 uint16_t iVer; // 版本号 1.00.00 char Mark[24]; // 描述 float fLx; // 照度E(lx) float fEfc; // 烛光E(fc) float cct; // 相关色温(K) float duv; // 黑体偏离Duv float x,y; // 坐标x,y float u,v; // 坐标u,v float u2,v2; // 坐标u',v' float fSDCM; // 色容差SDCM float Ra; // 显色指数Ra float Ri[15]; // R1-R15 float F; // 辐照度Ee(W/m2) float fSP; // 明暗视觉比S/P float DominantWave; // 主波长(nm） float Purity; // 色纯度（%） float HlafWidth; // 半宽度(nm) float PeakWave; // 峰值波长(nm) float CentreWave; // 中心波长(nm) float CentroidWave; // 质心波长(nm) float fRraito; // 红色比(%) float fGraito; // 绿色比(%) float fBraito; // 蓝色比(%) float X,Y,Z; // X,Y,Z float fTlci; // TLCI-2012 float IntegTime0; // 积分时间 单位us float VPeak; // 峰值信号 float VDark; // 暗信号 float VDarkDAC; // 补偿电平 char TestDate[11]; // 2022-10-11 char TestTime[9]; // 12:15:01 float Spect1nmData[901]; // 350/250系列为901点 300/320/330为671点光谱数据380-1050nm float StartTestWave; // 起始扫描波长 float EndTestWave; // 终止扫描波长 } GP_SpecDataInfo_t; GP_SpecDataInfo_t SpecDataInfo_t; 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 13 |

PC端发送：8C 13  	 // 读测试结果光谱数据

设备端回复数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(SpecDataInfo_t)Byte |
| 8C | 13 | sizeof(SpecDataInfo_t) |

设备端回复：8C 13 0B 74…  //  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- 0B 74 为数据长度

- … :即SpecDataInfo_t结构体，祥见右侧说明。

- 读测试结果修正数据命令--命令字0x26

测试结果修正

typedef struct ResultCorrect

{

uint16_t  NULL_V;

uint16_t  NULL_V2;

float  fStLx;		//标准值

float  fLx;		// 当前值

float  fLxKs;		//修正系数

float  Tc[6];		//

float  dx[5];		//

float  dy[5];		//

float  Dw[6];		//

float  dDw[5];	//

float  dRi[15];	//

}GP_ResultCorrect;

GP_ResultCorrect  m_ResultCorrect;

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 26 |

PC端发送：8C 26  // 读测试结果修正数据

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(m_ResultCorrect)Byte |
| 8C | 26 | sizeof(m_ResultCorrect) |

设备端回复：8C 26 … //  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- … :即m_ResultCorrect结构体，祥见右侧说明。

- 写测试结果修正数据命令--命令字0x27

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(m_ResultCorrect) Byte |
| 8C | 27 | sizeof(m_ResultCorrect) |

PC端发送：8C 27 …	//写测试结果修正数据

发送信息数据内容说明:

- … :即m_SpecCalData结构体，祥见右侧说明。

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 27 |

设备端回复： 8C 27    //  设置成功

空/其他  //  设置失败

- 读测试设置数据命令--命令字0x2A

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 测量设置结构体 typedef struct GP_MeasSetting { uint8_t NULL_V; uint8_t SaveMode;//保存模式 自动/手动 uint16_t SaveTime;//保存间隔 uint8_t SaveDataFormat;//保存数据的格式 uint8_t SaveDataFormat_Ohs;//文件格式.ohs uint8_t SaveDataFormat_Csv;//文件格式.csv uint8_t SaveDataStyle;//类型 单条/多条 uint16_t AutoIntegraLimit;//自动积分时限 uint8_t AverageTime;//积分次数 uint8_t ContrastTestMode;//对比测试模式 uint8_t MeasFrequency;//测试光源频率 uint16_t StartTestWave;//起始测试波长 uint16_t EndTestWave;//终止测试波长 } GP_MeasSet_t; GP_MeasSet_t Set_MeasSet_t 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 2A |

PC端发送：8C 2A	 //读测量设置参数

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(Set_MeasSet_t)Byte |
| 8C | 2A | sizeof(Set_MeasSet_t) |

设备端回复：8C 2A … //返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- … :即Set_MeasSet_t结构体，祥见右侧说明。

- 写测试设置数据命令--命令字0x2B

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | sizeof(Set_MeasSet_t) Byte |
| 8C | 2B | sizeof(Set_MeasSet_t) |

PC端发送：8C 27 … //写测试设置数据

发送信息数据内容说明:

- … :即Set_MeasSet_t结构体，祥见右侧说明。

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 2B |

设备端回复：8C 27    //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 读系统时间数据命令--命令字0x2C

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 2C |

PC端发送：8C 2C	 //读系统时间数据

设备端回复数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 16Byte |
| 8C | 2C | 年(HL)月(HL)日(HL)时(HL)分(HL)秒(HL)保留(HL) |

设备端回复：8C 2C E1 07 0C 00 1C 00 0A 00 01 00 22 00 00 00 //  返回数据

根据回复信息解析--数据内容:

- 第一、二个字节:年-小端模式即07E1=2017(年)

- 第三、四个字节:月-小端模式即000C=12(月)

- 第五、六个字节:日-小端模式即001C=28(日)

- 第七、八个字节:时-小端模式即000A=10(时)

- 第九、十个字节:分-小端模式即0001=01(分)

- 第十一、十二个字节:秒-小端模式即0022=34(秒)

- 第十三、十四个字节:保留

- 写系统时间数据命令—命令字2D

PC端发送数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 16Byte |
| 8C | 2D | 年(HL)月(HL)日(HL)时(HL)分(HL)秒(HL)保留(HL) |

PC端发送：8C 2D E1 07 0C 00 1C 00 0A 00 01 00 22 00 00 00//写系统时间数据

发送信息数据内容说明:

- 第一、二个字节:年-小端模式即07E1=2017(年)

- 第三、四个字节:月-小端模式即000C=12(月)

- 第五、六个字节:日-小端模式即001C=28(日)

- 第七、八个字节:时-小端模式即000A=10(时)

- 第九、十个字节:分-小端模式即0001=01(分)

- 第十一、十二个字节:秒-小端模式即0022=34(秒)

- 第十三、十四个字节:保留

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 2D |

设备端回复：8C 2D    //  设置成功

空/其他 //  设置失败

- 读设备的当前电池信息命令—命令字0xC3

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | C3 |

PC端发送： 8C C3 // 读设备的当前电池信息

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 5Byte |  |  |
| 8C | C3 | 电压(HL) | 电流(HL)有符号数 | 剩余百分比(0-100%) |

设备端回复：8C C3 10 78 FF 39 64 //返回设备的当前电池信息

根据回复信息解析--数据内容:

- 第一、二个字节:电压-大端模式即1078=4216(mV)

- 第三、四个字节:电流-大端模式即FF39=-199(mA)

- 第五个字节:电量百分比-即64=100(%)

小知识--有符号十六进制转换为十进制例如：

FF39 = 1 111 1111 0011 1001 (符号位1) (负数)(是补码)

取反 =0000 0000 1100 0110

加1 =0000 0000 1100 0111 = C7H = 199(原码)

加上符号位 = -199

- 读系统参数中自动关机的参数命令—命令字C4

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | C4 |

PC端发送： 8C C4 // 读设备的系统设置中的自动关机参数

设备端回复数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 5Byte |  |
| 8C | C4 | 自动关机(0禁止 1允许) | 关机时限(uint32类型) |

设备端回复：8C C4 00 00 00 02 58 //返回自动关机参数

根据回复信息解析--数据内容:

- 第一个字节:状态-即00=禁止自动关机

- 第二、三、四、五个字节:时限-大端模式即00000258=600 (S)

- 设置系统参数中自动关机的参数命令—命令字0xC5

PC端发送数据格式：

| 帧头 | 功能码 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 5Byte |  |
| 8C | C5 | 自动关机(0禁止 1允许) | 关机时限(uint32类型) |

PC端发送：8C C5 00 00 00 02 58	// 发送设置参数

发送信息数据内容说明:

- 第一个字节:状态-即00=禁止自动关机

- 第二、三、四、五个字节:时限-大端模式即00000258=600 (S)

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | C5 |

设备端回复：8C C5      //  设置成功

空/其他   //  设置失败

- 进入光谱标定命令—命令字0x19

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 19 |

PC端发送：8C 19	// 进入光谱标定

设备端回复数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 |
| --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 19 |

设备端回复：8C 19    //  进入成功

空/其他 //  进入失败

- 进入光谱标定发送键值KEY命令—命令字0x1A

PC端发送数据格式：

| 仪器代码 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 1Byte |
| 8C | 1A | 01取消 02定标/停止 03保存 |

PC端发送： 8C 1A 01	// 退出光谱标定

PC端发送： 8C 1A 02	// 定标/停止光谱标定

PC端发送： 8C 1A 03	// 保存光谱标定数据

设备端回复数据格式：

| 帧头 | 数据长度 |  | 功能码 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 2 Byte |  | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| 8C | 00(H) | 01(L) | 1A | 00失败/01成功 | Sum |

设备端回复：8C 1A      //  设置成功

空/其他   //  设置失败

附：

对本说明仍有不明之处请电讯本公司技术人员。说明若有更改恕不另行通知。

联系电话：0571-85281329

想要了解更多信息，欢迎访问我们的网站 http://www.hopoocolor.com

虹谱光色科技有限公司

HPC--CHP

2017/10/28归档